目    录

一 概述	1

二 主要技术参数	2

三 测量原理及结构简述	2

四 使用方法及步骤	3

五 注意事项	4

六 附件、随机文件	4

# 一 概述

1、HM-600、HM-600A是两款配备了进口光电传感器的透射式黑白密度计。该密度计是科电公司通过大量试验，研制的一款高精密仪器。该款仪器具有体积小、重量轻、操作简单、携带方便、测量准确度高、长期稳定性好等特点。

2、HM-600、HM-600A型透射式黑白密度计，既可测量密度值又可测量密度差值。该款仪器使用交流调制光源，同步接收检测技术，通过微控制器控制和数据处理，从而大大提高了抗光、电干扰的能力；通过非线性拟合技术提高仪器的测量精度；增加的LED定位光环，可方便用户准确定位校验点和测量点；同时仪器采用金属外壳，可有效地屏蔽外界的电磁干扰，保证仪器的稳定性。

3、HM-600、HM-600A型透射式黑白密度计，出厂时已进行严格调试及检验。用户开机预热5分钟后，只需按校零按钮后便可进行正式测量。配套的标准密度片可用于定期验证仪器的准确度。

4、HM-600型透射式黑白密度计，可测量4.5D以内的透射密度，对大于4.5D的亦有参考价值。HM-600型透射式黑白密度计是对压力容器、船体、化工、桥梁、医院等X光片质量分析的理想仪器。

5、HM-600A型透射式黑白密度计，可测量5.0D以内的透射密度，对大于5.0D的亦有参考价值。HM-600A型透射式黑白密度计是对压力容器、船体、化工、桥梁、医院等X光片质量分析的理想仪器。

# 二 主要技术参数

| 主要指标 | HM-600 | HM-600A |
| --- | --- | --- |
| 1测量范围 | 0～4.5D | 0～5.0D |
| 2测量区域 | ф2mm（光孔直径） | ф2mm（光孔直径） |
| 3重复误差 | ±0.02D | ±0.02D |
| 4测量误差 | (0.00D～3.00D)±0.03D | (0.00D～3.00D)±0.03D |
|  | (3.00D～4.00D)±0.04D | (3.00D～4.00D)±0.04D |
|  | (4.00D～4.50D)±0.05D | (4.00D～4.50D)±0.05D |
|  |  | (4.50D～5.00D)±0.06D |
| 5显示方式 | 三位LED数字显示 |  |
| 6电源 | AC220V±10% 50Hz |  |
| 7功耗 | ≤7W |  |
| 8使用环境 | 0～40℃，相对湿度≤85% |  |
| 9外形尺寸 | 330×110×116mm |  |
| 10重量 | 1.7Kg |  |

# 三 测量原理及结构简述

1、测量原理：HM-600、HM-600A型透射式黑白密度计是通过测量透过被测试样的光量，以确定表面吸收光量的仪器。它主要由照明系统、光接收系统、光电转换系统、信号调理系统以及信号处理系统等构成。将稳定的光信号转换成电信号，然后对电信号进行调理，调理信号送入微处理器后计算出密度值，最后将被测试样的密度值显示在显示器上。松开探头臂后，上次测量的密度值保持不变。

2、仪器基本结构如下图：

| 1──探头臂； | 2──探头； | 3──测量区； |
| --- | --- | --- |
| 4──光孔； | 5──显示器； | 6──校零按钮； |
| 7──电源线； | 8──保险丝座； | 9──电源开关； |

# 四 使用方法及步骤

1、接通密度计电源，开启电源开关，显示器显示“123”，表示仪器正常，预热5分钟后方可进行测量；

2、零点校准，即在不放置任何试样的情况下，按下测量臂，同时按动校零按钮，显示器显示“0.00”后，松开测量臂，仪器进入待测量状态；

3、此时只要将被测试样置于测量区、对准光孔、按下测量臂，显示器的读数即为该被测试样的密度值；HM-600A型透射式黑白密度计在测量大于4.5D以上密度值的试样时，仪器自动进入高精密测量模式，待数值稳定后，显示数值即为实际数值，该过程约1～3秒；

4、松开探头臂，显示值保持不变；

5、密度差值测量：零点校准后测量参考试样的同时按动校零按钮，仪器显示“0.00”后，松开测量臂。把要比较的试样置于测量区，按下测量臂，此时显示的即为两试样的密度差值；

6、在无任何试样的情况下，进行完零点校准后，仪器即可进入正常的密度值测量状态。

# 五 注意事项

1、校零时，探头臂下不应放任何遮挡物，如有遮挡物，则测量底片的实际密度值不准确。

2、光孔和探头应保持清洁，以免影响测量精度。

3、仪器应避免强烈振动，平稳放置，避免强磁场干扰。

4、标准密度片作为校验基准，应保管良好，防制霉变老化，污染或划损，避免强光照射。用户只有对仪器读数产生怀疑时，才需启用此密度片。

5、HM-600、HM-600A型透射式黑白密度计属高精密仪器，使用和保管时应注意防尘、防潮、防酸碱物质。仪器停止使用后，应切断外电源，放置阴凉干燥通风处，对光孔和探头加以遮盖，同时避免强烈机械振动和腐蚀性气体。

6、显示值读数超出规定密度范围时，测量数值仍具参考价值。

7、仪器出厂，已经精确校验，请勿随意拆装。

# 六 附件、随机文件

1、电源线：						一根

2、备用保险丝：					一只

3、使用说明书：					一份

4、仪器保修卡：					一份

5、合格证:						一份

6、标准密度片（选配）

山东公司：山东锐智科电检测仪器有限公司

地址：济宁市任城开发区济东矿外路6号

电话：0537-2884797  0537-2636876  0537-2255887

传真：0537-2882840    邮编:272000

网址：www.kedian.net

北京公司：北京科电时代仪器技术有限公司

地址：北京市朝阳区五里桥一街北京像素7号楼401室

电话：010-57571286    010-57572796

传真：010-57571286

网址：www.ndt17.com

上海公司：上海鹫科电子科技有限公司

地址：上海市嘉定区南翔镇顺达路98弄48号

电话：021-65201013    021-65201012

传真：021-65201012

网址：www.kodin17.com