目    录

一 概述	1

二 主要技术参数	2

三 测量原理及结构简述	2

四 使用方法及步骤	3

五 注意事项	4

六 附件、随机文件	4

# 一 概述

1、KODIN®H600、KODIN®H600A是两款配备了进口光电传感器的便携式黑白透射密度计。该款密度计内部配有大容量Li-ion锂离子电池。充满一次电，在打开观片区光源时可供连续工作4小时以上，在关闭观片区光源时可连续工作24小时以上。该款密度计是科电公司通过大量试验，研制的一款高精密仪器。该款密度计具有体积小、重量轻、操作简单、携带方便、测量准确度高、长期稳定性好等特点。

2、KODIN®H600、KODIN®H600A型便携式黑白透射密度计，既可测量密度值又可测量密度差值。该款密度计使用高稳定性光源，采用特殊的光头结构，电路部分采用高精密检测技术，从而大大提高了抗光、电干扰的能力；通过特殊的拟合技术提高仪器的测量精度；新增加的观片区，可方便用户准确定位校验点和测量点；同时仪器采用金属外壳，可有效地屏蔽外界的电磁干扰，保证仪器的稳定性。

3、KODIN®H600、KODIN®H600A型便携式黑白透射密度计，出厂时已进行严格调试和检验。用户开机预热5分钟后，只需按校零按钮后便可进行正式测量。配套的标准密度片可方便用户自行验证仪器的准确度，配合校准软件("科电仪器KODIN®H600系列密度计校准专用软件")用户可自行校准仪器。

4、KODIN®H600型便携式黑白透射密度计，可测量4.5D以内的透射密度，对大于4.5D的亦有参考价值。KODIN®H600型便携式黑白透射密度计是对压力容器、船体、化工、桥梁、医院等X光片质量分析的理想仪器。

5、KODIN®H600A型便携式黑白透射密度计，可测量5.0D以内的透射密度，对大于5.0D的亦有参考价值。KODIN®H600A型便携式黑白透射密度计是对压力容器、船体、化工、桥梁、医院等X光片质量分析的理想仪器。

# 二 主要技术参数

| 主要指标 | KODIN®H600 | KODIN®H600A |
| --- | --- | --- |
| 1测量范围 | 0～4.5D | 0～5.0D |
| 2测量区域 | ф2mm（光孔直径） | ф2mm（光孔直径） |
| 3重复误差 | ±0.01D | ±0.01D |
| 4测量误差 | (0.00D～3.00D)±0.02D | (0.00D～3.00D)±0.02D |
|  | (3.00D～4.50D)±0.03D | (3.00D～4.50D)±0.03D |
|  |  | (4.50D～5.00D)±0.04D |
| 5显示方式 | 断码屏显示 |
| 6适配器 | 8.4V--1000mA |
| 7电池容量 | 2200mAh |
| 8充电时间 | ≤ 2.2h |
| 9工作时间 | ≥ 24h（关闭观片灯） |
| 10观片时间 | ≥ 4h（开启观片灯） |
| 11整机功耗 | ≤ 4W |
| 12使用环境 | 0～40℃，相对湿度≤ 85% |
| 13外形尺寸 | 210×100×110mm |
| 14整机重量 | 1.5Kg |

# 三 测量原理及结构简述

1、测量原理：KODIN®H600、KODIN®H600A型便携式黑白透射密度计是通过测量透过被测试样的光量，以确定表面吸收光量的仪器。它主要由照明系统、光接收系统、光电转换系统、信号调理系统、信号处理系统以及显示系统等构成。将稳定的光信号转换成电信号，然后对电信号进行调理，调理信号送入微处理器后计算出密度值，最后将被测试样的密度值显示在断码屏上。

2、基本结构如下：

| 1──显示区； | 2──校零键； | 3──写入键； |
| --- | --- | --- |
| 4──读出键； | 5──观片¦删除； | 6──压 臂； |
| 7──观片区； | 8──光 孔； | 9──探 头； |
| I──通信口； | II──充电口； | III──开 关； |

# 四 使用方法及步骤

1、接通密度计电源，开启电源开关，显示器显示"- - -"，表示仪器正常，预热5分钟后方可进行测量；如果电池电量显示部分少于1格，表示欠电，请及时充电，否则测量精度无法得以保证；

2、零点校准，即在不放置任何试样的情况下，按下测量臂，同时按下校零按键，显示器显示"0.00"后，先松开校零按键，再松开测量臂，仪器进入正常测量状态；

3、此时只要将被测试样置于测量区、对准光孔、按下测量臂，显示器的读数即为该被测试样的密度值；KODIN®H600型便携式黑白透射密度计在测量大于4.5D以上密度值的试样时，仪器自动进入高精密测量模式，待数值稳定后显示数值即为实际数值，该过程约3秒；

4、松开压臂，显示值保持不变；

5、密度差值测量：零点校准后测量参考试样，读数稳定后松开测量臂，然后按下校零按键，显示为"0.00"；然后把要比较的试样置于测量区，按下测量臂，此时显示值即为两试样的密度差值；

6、在无任何试样的情况下，进行完零点校准后，仪器即可进入正常的密度值测量状态；

7、仪器有两种工作状态：测量状态和存储状态；当按下测量臂后仪器即刻进入测量状态，此时左上角不显示“读”/“写”标识；在测量臂松开状态下按下“写入”或者“读出”键后，仪器即刻进入存储状态，此时左上角显示“读”或“写”标识；

8、“观片|删除”键为复用键；当左上角不显示“读”/“写”标识时，仪器处于测量状态，“观片|删除”键的功能为观片灯的开/关键；当左上角显示“读”/“写”标识时，仪器处于存储状态，“观片|删除”键的功能为存储数据的“删除”键；

9、测量臂松开状态下，当按下“写入”键，可以将当前显示的“密度值”或“密度差”数值存储起来；当按下“读出”键时，依次显示以前存储的数据；当按下“观片|删除”键时，可以删除当前显示的存储数据；

# 五 注意事项

1、严禁测量带水的胶片；

2、校零时，压臂下不应放任何遮挡物，如有遮挡物，则测量底片的实际密度值不准确；

3、光孔和压臂之间应保持清洁，以免影响测量精度；

4、仪器应避免强烈振动，避免强磁场干扰，避免强光照射；

5、标准密度片作为校验基准，应保管良好，防制霉变老化，污染或划损，避免强光照射。用户只有对仪器读数产生怀疑时，才需启用此密度片；

6、KODIN®H600、KODIN®H600A型便携式黑白透射密度计属高精密仪器，使用和保管时应注意防尘、防潮、防酸碱物质。仪器停止使用后，应切断外电源，放置阴凉干燥通风处，对光孔和和压加以遮盖，同时避免强烈机械振动和腐蚀性气体；

7、显示值读数超出规定密度范围时，测量数值仍具参考价值；

8、仪器出厂，已经精确校验，严禁随意拆装；

# 六 附件、随机文件

1、适  配  器：					一个

2、使用说明书：					一份

3、仪器保修卡：					一份

4、合  格  证：					一份

5、标准密度片（选配）