目    录

一、概述：	2

二、产品特点：	2

三、主要技术指标：	4

四、使用说明：	4

五、故障排除：	5

附一  装箱单	6

# 一、概述：

KODIN® G2000A系列LED工业射线底片观片灯是我公司针对NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》和GB/T 19802-2005《无损检测 工业射线照相观片灯》最新标准研制的新产品。它综合了国内外工业观片灯的优点，采用了数字式电子技术和最新的超高亮度大功率LED光源，具有体积小、重量轻、低功耗、亮度均匀稳定、连续可调、携带方便、操控简便等特点。美观的外形，人性化的操作，将成为您评片上的最佳帮手。

# 二、产品特点：

1、创新型超薄壳体设计，铝合金整体拉伸、一体成型，散热效果好，外观美观时尚。

2，采用触摸按键，数字调控，不闪烁，不刺眼；调光精确，便捷，灵活，只需轻轻触摸，就可调出所需要的光。

3、可根据光的强弱，显示底片的黑白密度值；调光时也可根据黑白密度值，快捷地调出底片所需要的光。

4、散热风扇智能调控，低温时风扇不工作，降低噪音并节能。

5、感应模式下，感应方式有脚踏开关和红外感应两种，可根据现场环境及使用习惯进行选择。

6、具有全新的实时温度采集系统，实现了对光源的实时保护，并可对当前温度进行查看。

7、采用了进口晶架、大晶片等白光光源技术，量身定做的超大功率LED光源，真正的冷光源，超高亮LED。

8、观察屏采用进口优质的亚克力板，具有超越玻璃的透光性，良好的漫散射性能，并且持久耐用，不变形，不变色。

9、根据人眼生理学特点，限定LED的色温在6500K，不刺眼，即使长时间地观看，眼睛也不易疲劳。

10、采用PWM低压数字电子方式连续调光技术，能够在5%-100%超宽范围调节亮度，让您可以根据需要任意调节；并自动记忆上次工作状态，不需要反复调整。

11、采用针对观片灯而设计的恒流驱动方式，更大程度上保证了LED的正常工作，从而达到延长寿命的目的。

# 主要技术指标：

| 仪器型号 | G2000A |
| --- | --- |
| 最高亮度 | 240000cd/㎡(720000Lux) |
| 可观察胶片黑度 | ≤5.0 |
| 平均色温 | 6500K |
| 观察屏最大面积 | 220×70(mm) |
| 观察屏均匀度 | >0.9 |
| 电源 | 交流：50-60Hz/100-230VAC,直流：24V |
| 功耗 | 120W |
| 机壳尺寸 | 365*156*29(mm) |
| 放大镜 | 两倍放大镜 |
| 使用环境温度 | -20-40℃ |
| 黑白密度值的显示范围 | 1.0-5.0 |

# 四、使用说明：

1、连接电源。

先将直流电源插入观片灯电源插座，再将电源线连接至电源适配器，最后将电源线插入交流插座。

- 打开电源开关。

电源接通时，观片灯正常点亮（出厂时为最低亮度1.0）。

- 调光。

使用模式有手动模式和感应模式两种，触摸一下模式键，可对两种模式进行切换。当”MODE”灯灭为手动模式，灯亮为感应模式。

手动模式： 按“+”和“-”按钮来调节观片灯亮度，亮度完成后自动记忆，不感应胶片的存在。

感应模式：感应信号来源有脚踏开关和红外感应两种；感应模式下，插入脚踏开关时，自动屏蔽红外信号，踩下脚踏开关，仪器达到设定的亮度，松开脚踏开关，仪器降为最低亮度；感应模式下，未插入脚踏开关，此时感应信号默认为红外感应，放上胶片，仪器自动感应达到设定亮度，拿开胶片，仪器自动降为最低亮度。

4，温度显示。

用户可通过触摸“MODE”键并保持2秒以上，面板上的数码管将显示出其内部温度。

使用过程中，当观片灯的内部温度达到50℃以上时，观片灯自动将光的亮度调到最低，同时面板上数码管交替显示当前温度值和“H H”符号。当观片灯的温度降到正常后，自动恢复到原来的亮度，面板上数码管的显示也自动恢复到原来的黑白密度值。

# 五、故障排除：

现象1：插入电源，按下电源开关后，观片灯不亮。

解决方法：请确认您的电网是否有故障，再看直流电源适配器输出是否正常。

现象2：红外感应信号异常。

解决方法：由于日光中还有大量红外光成分，在使用红外感应时，应避免阳光直射或强反射，否则会感应异常，当在这样的环境场合下使用时，建议使用脚踏开关方式替代。

现象:3：观片灯的噪音很大。

解决方法：可自行清理散热风扇的灰尘，并检查您的使用环境，尽量避免灰尘通过散热窗口进入机器内，导致风扇堆积灰尘。在不使用观片灯的时候，推荐使用防尘罩遮盖观片灯。

现象4：观片灯面板上交替闪烁当前温度值和“H H”符号，光线亮度达到最低，调光失效。

解决方法：这是观片灯温度过高的报警信号，这时应当改善观片灯的通风条件，使其周围的空气流通。当观片灯的温度降到正常后，自动恢复到原来的亮度，面板上数码管的显示也自动恢复到原来的黑白密度值。如果这样还不能解决问题，可能是观片灯内部的风机出现故障，这时请将观片灯返回原厂，公司将尽快为您更换新的风机。请勿私自拆机。

# 附一  装箱单

1、G2000A系列LED观片灯主机      1台

2、直流适配器                        1台

3、电源线                            1根

4、遮光板                            2个

5、直柄放大镜                        1个

6、说明书、合格证、保修卡            1套

山东锐智科电检测仪器有限公司

全国统一服务热线：400-054-3339

总部地址：山东济宁市任城开发区济东矿外路6号

网 址：www.kedianyiqi.com

邮 编：272000